质控报告

| 检测项目 | 人神经细胞粘附分子（NRCAM） | 检测日期 | 2023.12.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灵敏度 | 25 pg/ml | 相关性 | 0.99948 |
| 批间差 | 7.6% | 批内差 | 5.4% |
| 检测范围 | 100 pg/ml – 3200 pg/ml |  |  |

附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.03741

b    =        0.00044

c    =        0.00000

r^2  =        0.99948

==================================================================

==================================================================

X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

200.0000      0.1170                        0.1262      0.0092

400.0000      0.2150                        0.2171      0.0021

800.0000      0.4290                        0.4053     -0.0237

1600.0000      0.7930                        0.8077      0.0147

3200.0000      1.7180                        1.7157     -0.0023

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00087