
质控报告

	检测项目
	人髓过氧化物酶-DNA复合物（MPO-DNA）
	检测日期
	2024.4.11

	灵敏度
	3.75 ng/L
	相关性
	0.99873

	批间差
	7.5%
	批内差
	5.6%

	检测范围
	15 ng/L – 500 ng/L


附录：标准曲线

二次曲线回归

==================================================================

方程: y = a + b*x + c*x^2

------------------------------------------------------------------

a    =        0.04843

b    =        0.00285

c    =        0.00000

r^2  =        0.99873

==================================================================

==================================================================

           X    Y-反应值    Y-平均值 CV(%)    Y-计算值      Y-残差

------------------------------------------------------------------

     30.0000      0.1130                        0.1351      0.0221

     60.0000      0.2340                        0.2237     -0.0103

    120.0000      0.4370                        0.4068     -0.0302

    240.0000      0.7750                        0.7970      0.0220

    480.0000      1.6760                        1.6725     -0.0035

==================================================================

数据个数  5

残差平方和  0.00200
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